单人台式生安柜
一、基本配置
1、主机*1套
2、高效过滤器*1套
本配置为设备正常使用所必需的最基础/标准组件，包含但不限于实现设备核心功能及满足基本操作要求的最低配置要求，各项配置应完整齐备且符合国家相关标准规范。
二、技术参数
1、型别：Ⅱ级 A2 垂直层流负压机型，气幕式隔离设计， 防止内外交叉感染；70%气体循环、30%排气的层流方式。
2 、样式：台面式，无需底座支架。
3、过滤技术：过滤效率 99.995%(≥0.3 μm 颗粒)。
4、洁净度：ISO  100级。
5、采用图文人机对话界面、轻触按键操作，全彩液晶屏实时显示下降风速、流入风速、过滤器使用寿命和堵塞报警、风机运行状态和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数。
6、前口风速（工作窗口吸入风速）≥0.53m/s  下降风速  ≥0.33m/s，采用 LED 照明灯，照度： ≥1000（lx），噪音等级：≤65dB（A），振动半峰值 ≤5μm，最大功率：0.85kVA（包含操作区插座负载）。
7、结构：外箱体全部采用优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强，工作区全部采用 SUS304 不锈钢，四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态，确保无污染泄漏，气幕隔离系统技术。
9、内置的具有微风速传感器，实时精准在线监测安全柜的下降风速及吸入口风速，保证负压气幕的稳定。
10、带紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，当风机、荧光灯、移门玻璃关闭后，紫外灯才能运行；开门紫外灯自动关闭，紫外灯预约定时。
11、工作区配置溅插座，具有断电保护功能
12、气流平衡生物防护：人员防护：撞击式采样器的菌落总数≤10 CFU/每次，狭缝式采样器菌落总数≤5 CFU/每次，受试产品防护：菌落总数≤5 CFU/每次，交叉感染防护：菌落总数≤2CFU/每次
13、设备使用年限≥8年；
[bookmark: _GoBack]14、设备整机保修≥8年。
中医定向透药治疗仪

设备配置：
1、 主机*1台
2、治疗输出线*2套
本配置为设备正常使用所必需的最基础/标准组件，包含但不限于实现设备核心功能及满足基本操作要求的最低配置要求，各项配置应完整齐备且符合国家医疗器械相关标准规范。

1、 技术要求：
1、工作频率
应为2.0kHz，误差不超过±10%。
2、脉冲宽度
应为 180μs，误差不超过±10%。
3、输出波形包含矩形波、三角波、梯形波、指数波、疏密波。
4、输出电流，在500Ω的负载电阻下，输出电流必须不超过100mA。
5、输出电流稳定度，不同负载下的输出电流变化率应不大于±10%。
6、连续工作时间不少于 4h。
7、超声的功率小于1W。
8、不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。
9、热疗温度在37℃-60℃。
10、仪器的定时时间设定包含10min、20min、30min，误差不超过±10%。
11、调节功能，开机后仪器应可调节时间及强度，正常开始工作。
12、至少12个处方可供不同科室选用。
13、强度调节各功能独立控制。
14、低频调制中频频率在0-150Hz。
15、设备使用年限≥5年。
16、设备整机保修≥5年。


